重庆市铜梁区妇幼保健院

询价采购文件

采购项目：消毒灭菌设备

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区妇幼保健院

重庆市铜梁区妇幼保健院制

二0二0年八月

目  录

第一篇 采购公告	1

一、项目采购清单	1

二、投标人资质	1

三、询价采购文件的获取	2

四、递交投标文件及开标时间、地点	2

五、项目联系人及电话	2

六、监督管理	2

七、解释权	2

第二篇 采购项目技术及商务要求	3

一、采购项目清单	3

二、技术要求及配置要求	3

三、其他要求	7

四、商务要求	8

第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	13

一、评标方法定义	13

二、评标标准	13

三、无效投标条款	14

四、废标条款	15

第四篇 投标人须知	16

一、投标人资格条件	16

二、投标报价要求	16

三、投标报价文件构成要件	17

四、投标报价文件的制作	17

五、投标费用	18

六、投标保证金	18

七、履约保证金	19

八、询价、开评标程序	19

九、采购结果公示	20

十、合同签订	20

第五篇 投标文件部分内容及格式	22

第一篇    采购公告

根据重庆市铜梁区妇幼保健院采购相关要求，采取“询价采购”方式，为重庆市铜梁区妇幼保健院“消毒灭菌设备采购”项目选择合适的供应商，欢迎合格的投标人参与投标。现将有关采购事宜公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：消毒灭菌设备采购；

（二）项目最高采购限价：190550元；

（三）定标办法：最低评标价法。

二、投标人资质

（一）基本资格条件

投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；

（二）特定资格条件

1.投标人应具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

2.投标产品属于医疗设备的须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》及附件等全套资料，属于进口设备的还须具备有效的《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》；

3.投标产品生产厂家的有效期的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且本采购项目属于其经营或生产范围。

- 说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章，否则视为无效。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、询价采购文件的获取

询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区妇幼保健院官网（http://www.cqtlfy.cn/）上免费下载。本项目采购文件以及补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

四、递交投标文件及开标时间、地点

（一）递交投标文件时间：2020年8月14日09:30至10:00，逾期不予受理。

（二）递交投标文件地点：重庆市铜梁区妇幼保健院14楼设备科。

（三）开标时间：2020年8月14日10:00。

（四）开标地点：重庆市铜梁区妇幼保健院15楼中会议室。

## 五、项目单位地址、联系人及电话

地址：重庆市铜梁区南城街道白龙大道398号。

联系人：李老师  联系电话：13983073513

- 监督管理

- 本项目采购过程接受重庆市铜梁区妇幼保健院纪检、审计和社会监督。

- 解释权

- 本项目询价采购文件由重庆市铜梁区妇幼保健院负责解释。

第二篇    采购项目技术及商务要求

- 项目采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 预算总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩散式过氧化氢气体消毒器 | 台 | 1 | 150000 | 150000 | 190550 |
| 2 | 立式灭菌器 | 台 | 1 | 31000 | 31000 |  |
| 3 | 医用等离子体空气消毒器 | 台 | 1 | 6550 | 6550 |  |
| 4 | 紫外线消毒车 | 台 | 3 | 1000 | 3000 |  |

- 技术要求及配置要求

- （一）扩散式过氧化氢气体消毒器参数

- 1、适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；电源要求为220V 50Hz，≤2KW；消毒时间为30-45min（可调）；分解时间：60-120min（可调）；

- 2★消毒介质为过氧化氢气体（非液态）；

- 3、外形尺寸≤425×425×980（mm）；带脚轮，可移动；工作温度＞25℃；

- 4★设备主要材质为一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架；平板电脑远程无线操作；采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液；

- 5、采用翘片式电热管加热器；噪音≤65分贝；H2O2储存量≥3L；H2O2浓度为30-35％；H2O2 用量≤4ml/m³；H2O2加注方式为500ml单独包装，提高使用安全性；

- 6、历史数据可以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存；

- 7★消亡率 90%，提供权威部门出具的检测报告；灭菌水平达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告；设备带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H2O2 浓度≤1ppm；

- 8、选用知名品牌通风风机；

- 9、设备具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数；

- 10、配过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度。

（二）立式灭菌器参数

1、容积≥80L；不锈钢材质；单拉伸门，门板厚度≥2.5mm；

2★设计压力为-0.1～0.28Mpa（±0.02Mpa）；

3、设计温度为142℃；主体保温≥8mm玻璃棉；

4★腔壁为覆盖式金属加热板；

5、接口为标准Rc1/4验证口；

6★手动平移式密封门；

7、门密封方式为自胀式密封胶圈；

8、阀门为进口直动式电磁阀，提供进口件报关单；

9、主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源；

10★压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；

11、模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC（可编程逻辑控制器）；

12、四位数码显示屏，显示精度0.1℃；LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态；

13、注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气；

14★具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟；

15、开机自动预热功能，预热时间最长20min；

16、具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免灭菌时液体的溢出；

17★可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分；

18、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

19、至少具有裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能；

20、非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌；液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，达到泄压温度，开始泄压。

（三）医用等离子体空气消毒器参数

1、适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等；

2、安装方式：移动式；输入功率为100W；电源：AC 220V 50Hz；

3、消毒方法：等离子体+静电吸附；最大适用体积：60 m3；额定循环风量：600 m3/h；

4、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V；

5★净化效果：设备持续工作1小时，对60m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥91%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度；

6★气雾室细菌的杀灭率均大于100%，提供权威机构检测报告；

7★设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率97%，提供权威机构检测报告；

8、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒；

9★选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

10★采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好；

11★采用微电脑全自动控制，具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求；

12、数码中文显示屏，远红外线遥控。自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，消毒模块故障报警功能；

13、工作时间自动累计功能。

（四）紫外线消毒车参数

- 电源电压为220V  50HZ；

- 输入功率≥170VA；

- 紫外线灯管辐射强度≥90uW/cm2；

- 定时范围：0-120分钟；定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。

- 紫外线波长为253.7nm；

- 灯臂为可折式铝型材灯管结构，调节角度为0-180度；

- 灯管：两支30W直管型紫外线杀菌灯；

- 底座配有万向轮，可自由移动。

三、其他要求

- 1、带“★”参数必须全部满足，否则将被视为无效投标，并在投标文件中提供以下技术参数佐证资料1项及以上并加投标人单位鲜章：

- （1）专业检验机构出具的检测报告；

- （2）投标产品官方彩页资料；

- （3）官网截图、官网网址；

- （4）能够清晰证明技术参数或功能的照片等其他资料；

- （5）加盖制造商鲜章的参数确认函。

2、非“★”参数允许有3条不满足（负偏离），否则将被视为无效投标。采购人在验收时，将严格按照投标文件中的《技术条款差异表》进行验收，如有不符，则视为投标人提供虚假资料谋取中标，将取消其中标资格，将按政府采购法律法规依法严肃处理。

- 3、若投标人中标后，中标产品被核实与中标人的投标文件中承诺的技术参数不符的，则视为投标人提供虚假资料谋取中标，将取消其中标资格，并按政府采购法律法规依法严肃处理，同时承担不予退还保证金、记入不良行为记录名单等相应处罚。

- 4、投标人对技术要求出现不明确或异议时，应当在本项目公示期内向采购人提出。若未提出，视为完全理解并同意本招标文件中的所有规定和要求。项目实施过程中，中标人对项目的各项要求在理解上与采购人真实意思表达不一致时，一律以采购人解释为准。

四、项目商务要求

（一）投标报价

1.本项目为人民币报价，最高采购限价为190550元，超过本项目最高采购限价、全费用综合单价限价的报价为无效报价。

2.本项目投标报价为一次性报价，以投标人填制的《投标报价表》中的投标报价为准，并按各投标人有效投标报价评标、定标。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

3.本项目采用包工包料、总价包干的承包方式，投标人的投标报价金额包括：本项目所有设备及零配件产品的价格费、供货、包装运输、搬运到采购清单所指定位置、安装、调试、验收并交付正常使用、培训、维护、质保期内的保修服务、技术咨询、售后服务、税金、人工及各种辅助材料、合理利润及风险等一切费用。

4.投标人应严格按照采购文件要求填报投标报价，且不得擅自更改《投标报价表》中已有的任何项目，所报各项不得漏报、错报。

（二）交货（安装）时间、地点

1、交货（安装）时间：成交人应在合同签订后15个日历天内完成设备的供货、安装、调试并保证正常运行等工作。成交人提供的设备须为全新产品，并对因安装调试错误所导致的设备损坏等承担全部赔偿责任。

2、交货（安装）地点：重庆市铜梁区妇幼保健院（具体地点由采购人指定）。

（三）验收方式及要求

1.成交人将设备运抵用户现场后，由采购人按采购文件要求对设备的质量、规格、性能和数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、设备技术参数与招投标文件一致，性能指标达到规定的标准。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。

C、在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

D、在规定时间内完成交货并验收，同时经采购人确认。

4.成交人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人根据采购项目实际情况，确定是否邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.验收所产生的一切费用均由成交人承担。

8.产品包装材料归采购人所有。

（四）质量保证及售后服务

1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。

2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供完整清单。

3.要求厂家保修，质保期：整体质保期≥3年，从项目验收合格并签字确认之日算起，若承诺高于此质保期的，以投标人实际承诺为准。

4.投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

6.故障响应：接到电话后立即响应，维修人员必须24小时内到达使用单位现场并解决问题，在质量保证期内，如果设备发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的部件，均为免费。

7.供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

8.质量保证期满后，使用单位需要继续由原供应商或厂家提供售后服务的，应以优惠价格继续提供售后服务。

9.按采购人要求指派专业技术人员对设备使用人员进行免费现场培训，直到其能完全独立操作和正常使用为止。

- （五）培训

成交人对其提供的产品应尽使用和操作培训义务，成交人应按采购人要求指派专业技术人员对设备使用人员进行免费现场培训，直到其能完全独立操作和正常使用为止。

- （六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

(七)付款方式

设备经安装调试完毕、验收合格后，成交人开具正规发票，即由采购人在30个工作日内一次性转账支付合同总金额。

（八）履约保证金

1、履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的10%收取，由项目成交人在与采购人签订合同前，提交到采购人指定账户中。

2、若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

3、设备安装调试、验收合格后，履约保证金自动转为质保金。质保期满无质量问题，15个工作日内由采购人将质保金退还给成交人（不计息）。

（九）现场踏勘

投标人须于采购文件公示期间自行到重庆市铜梁区妇幼保健院进行踏勘，以便做好参加项目投标的各项准备工作，投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件，投标人自行承担未到现场进行踏勘所产生的一切投标风险和后果。

（十）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。中标方达不到采购人要求，采购人可终止合同。合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的成交人为成交候选人的评标方法。即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1.本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。

2.所投项目中超过本项目最高全费用综合单价限价和最高采购限价的投标报价均为无效投标报价。

3.若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中《投标报价表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《投标报价表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1.询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2.若2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表通过现场随机抽取的方式决定排名顺序。

3.若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，但具体的成交事项必须经采购人、递补成交候选人达成一致意见。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人未按采购文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

（四）投标人超出营业范围投标的；

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的；

（七）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（八）投标文件未按照采购文件第六篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（九）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（十二）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的。

（十三）本采购文件规定的其他无效投标情形。

四、废标条款

（一）符合专业条件的成交人或者对采购文件作实质响应的成交人不足三家的；即必须三家及以上投标人完全满足本采购文件中的资质、商务及技术要求，否则该项目做废标处理。

（二）投标人的投标报价均超过了采购人的预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四篇 投标人须知

投标人应仔细阅读本询价采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本询价采购文件中的所有规定和要求。

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标文件构成要件及顺序

（一）商务技术标

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；投标人基本账户开户许可证；并加盖投标人单位鲜章；

2.投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件加盖投标人单位鲜章；

3.法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；

4.法定代表人授权委托书（格式详见第五篇）（若法定代表人亲自参加投标会的，则此项不提供）；

5.投标产品属于医疗设备的须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》及附件等全套资料，属于进口设备的还须具备有效的《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》；

6.投标产品生产厂家的有效的《《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且本采购项目属于其经营或生产范围。

7.商务及技术要求应答承诺书（格式详见第五篇）；

8.技术条款差异表（格式详见第五篇）；

9.带“★”参数佐证资料列表（格式详见第五篇）；

10.质保、售后服务承诺书（如果有，格式自制）；

11.投标人基本情况简介等其它相关资料；

12.产品彩页及产品相关资料。

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章，否则视为无效。

（二）经济标

1、《投标承诺函》（格式详见第五篇），（加盖投标人单位鲜章）。

2、《投标报价明细表》（格式详见第五篇），（加盖投标人单位鲜章）。

三、投标报价要求

（一）各投标人应以书面文件形式作出投标报价及服务承诺（投标报价文件格式见第五篇）。

（二）投标报价文件应加盖公章，密封后于2020年8月14日10：00之前递交。

- 四、投标文件的制作

（一）投标人应按投标文件“商务技术标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录，将“商务技术标”、“经济标”独立装订成册。

（二）投标文件份数。“商务技术标”正本1份，副本2份，“经济标”正本1份，副本1份；正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务技术标”文件正副本装入“商务技术标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务技术标”、“经济标”、 “投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

- 五、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务技术标、经济标）；

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）；

3、投标保证金及《投标保证金退还申请》（格式详见第五篇）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

六、投标保证金的交纳与处置

（一）投标保证金金额：3800元（大写：叁仟捌佰元整）。

（二）交纳方式：递交投标文件时以现金方式现场缴纳。

（三）投标保证金的退还：

1.未成交的所有投标人交纳的投标保证金，开标完毕后当场退还；

2.本项目成交人交纳的投标保证金自动转为履约保证金。

（四）下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1、在交纳了投标保证金并递交了投标文件后主动放弃参与投标；

2、成交人无法按照采购文件的规定、投标文件的承诺与采购人签订合同的；成交人自动放弃成交资格的；

3、有证据表明投标人参与串标等违法违规行为；

4、经核实采用虚假手段或资质材料参与投标或谋取成交的；

5、法律法规规定的其他情况。

- 七、履约保证金的交纳与处置

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的10%收取，由项目成交人在与采购人签订合同前，提交到采购人指定账户中。

（二）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

（三）设备安装调试、验收合格后，履约保证金自动转为质保金。质保期满无质量问题，30个工作日内由采购人将质保金退还给成交人（不计息）。

- 八、询价开、评标程序

（一）依法成立项目询价小组。

（二）召开询价小组成员会议。确定询价小组组长，介绍项目前期准备情况，学习询价采购文件内容，掌握理解涉及本次采购项目的具体事项等。

（三）由会议主持人清点投标单位、介绍询价小组成员及组长、现场监督人员。

（四）由询价会现场监督人员宣读开、评标纪律。

（五）开启投标人编制的“商务技术标”文件袋，由询价小组对投标人提交的全部投标资料进行全面审查。

(六)开启投标人编制的“经济标”文件袋，由工作人员当众宣读投标人《投标报价表》中的投标报价，并按照本询价采购文件规定的定标办法确定成交候选人排序。

(七)由询价小组、现场监督人员对询价采购结果进行签字确认。

（八）询价小组当场宣布本项目询价采购成交候选结果。

（九）由本项目询价会主持人宣布询价会议结束。

九、采购结果公示

（一）采购结果公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）公示期满无异议，由采购人向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）若公示期内收到书面质疑，采购人将按政府采购相关规定办理。

十、合同签订

（一）成交人应在采购结果公示完毕后的3个工作日内到采购人处领取《成交通知书》，并于3个工作日内完善本项目履约保证金手续和合同的签订。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《成交通知书》中明确的各项要求保持一致。

（二）违约责任：如成交人违约，则成交人的履约保证金自动转为违约金；其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。

（三）合同至少一式肆份：采购人叁份、成交人壹份。

# 第五篇    投标报价文件部分内容及格式

附后（见下页）

重庆市铜梁区妇幼保健院

消毒灭菌设备采购

投标报价文件

| 项目名称： | 消毒灭菌设备采购 |
| --- | --- |
| 报价人： |  |
| 详细地址： |  |
| 法定代表人：（签字） |  |

2020 年    月    日

投标报价表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 扩散式过氧化氢气体消毒器 | 立式灭菌器 | 医用等离子体空气消毒器 | 紫外线消毒车 |
| 数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 |
| 投标单价（万元） |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |
| 投标报价金额包括：本项目所有设备及零配件产品的价格费、供货、包装运输、搬运到采购清单所指定位置、安装、调试、验收并交付正常使用、培训、维护、质保期内的保修服务、技术咨询、售后服务、税金、人工及各种辅助材料、合理利润及风险等一切费用。 |  |  |  |  |

填报说明：

1.投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚、明了，报价保留至小数点后两位。

2.投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年      月      日

投标承诺函

采购人：重庆市铜梁区妇幼保健院

我方收到贵方制发的《消毒灭菌设备》询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1.我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2.我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4.我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5.如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

2020 年    月    日

技术条款差异表

| 序号 | 设备名称 | 采购要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - …… | …… |  |  |  |

填报说明：

1.本表即为对本项目“第二篇”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2020  年     月     日

带“★”参数佐证资料列表

| 序号 | 设备名称 | 带“★”参数 | 佐证资料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  | …… | …… |

填报说明：

- 1、对带“★”项的佐证资料应逐项列出。

2、带“★”参数必须全部满足，并在投标文件中提供以下技术参数佐证资料1项及以上并加投标人单位鲜章：

（1）专业检验机构出具的检测报告；

（2）投标产品官方彩页资料；

（3）官网截图、官网网址；

（4）能够清晰证明技术参数或功能的照片等其他资料；

（5）加盖制造商鲜章的参数确认函。

3、该表可扩展。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2020  年      月      日

商务要求应答承诺书

采购人：重庆市铜梁区妇幼保健院

根据你方制发的《消毒灭菌设备》询价采购文件，我方针对询价采购文件第二篇“项目商务要求”的相关内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意此采购文件提出的各项商务条款，并保证：我方的投标产品完全符合采购文件中的商务要求；若有不符，愿意被视为虚假投标，并作为无效投标处理，同时承担不予退还保证金、记入不良行为记录名单等相应处罚。

- 结合我方生产、经营活动以及此次采购项目实际情况，我方特做出以下更优惠高质的商务承诺（如果有）：

更优惠高质的商务承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

2020 年     月      日

法定代表人身份

证明书

重庆市铜梁区妇幼保健院：

（法定代表人姓名）在                          （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

投标人（公章）：

2020 年    月    日

法定代表人授权委托书

重庆市铜梁区妇幼保健院：

本授权书声明：我        （姓名）系                      （报价单位名称）的法定代表人，现授权本公司的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加“重庆市铜梁区妇幼保健院消毒灭菌设备采购”项目的投标活动。代理人在本项目采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

被授权代理人联系电话：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人身份证复印件

（反面）

附：授权代理人身份证复印件

（正面）

投标人（公章）：

2020 年    月    日

投标保证金退还申请

重庆市铜梁区妇幼保健院：

我单位于       年     月     日参加由你单位组织进行的重庆市铜梁区妇幼保健院消毒灭菌设备采购项目交易活动，交纳保证金          元。现交易活动已结束，按照项目询价文件规定的保证金退还办法，特申请将我单位交纳的保证金退还到我单位。

特此申请！

投标单位联系人及联系电话：

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标单位盖章：

2020 年      月     日

在2020年    月    日  :  之前不得启封

- 投 标 文 件

- 经济标

- （正/副本）

项目名称：

投标单位：

在2020年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件

- 商务技术标                            （正/副本）

项目名称：

投标单位：